## Sheet1
序号 | 采购品目 | 数量 | 计量单位 |  | 预留位置尺寸 | 外形尺寸 | 参数
1 | 色谱柱 | 3 | 套 | 13238 | 3463 | 4505 | Aminex HPX-87H Column Pkg of 1300 x 7.8 mm, prepacked HPLC carbohydrate analysis column, hydrogen form, 9 µm particle size, 8% cross linkage, pH range 1–3 保护柱柱芯 Micro-Guard Cation H Refill Cartridges Pkg of 2, 30 x 4.6 mm, guard column, hydrogen form, pH range 1–3, for Aminex® hydrogen-form columns 保护柱柱套 Standard Cartridge Holder for HPLC Systems Pkg of 1, cartridge holder, for one 30 x 4.6 mm cartridge
2 | 隔膜真空泵 | 1 | 台 |  |  |  | 抽气速度(L/min) 30 极限压力/真空度 ≥0.095MPa 250mbar 电压 220Vac,50Hz 额定功率160w 正压力- 进气口(mm) φ6 出气口(mm) 消音器 工作环境温度（℃）7-40 泵头 2 泵体温度（℃）≤55 尺寸(LxWxH)（mm）350*130*220 重量(kg) 9 膜片 进口橡胶 阀片 进口橡胶 噪音(dB) ＜60
3 | 喷雾干燥机 | 1 | 台 |  |  |  | 水分蒸发量 1500-2000ml/h 最小进料量 50ml 干燥室直径(mm) ￠220 雾化结构 雾化系统（QFN-OY1-C-W2019） 电控系统 小型雾化系统专用（QFN-WC-ES-VER2018-1A） 最高进风温度 ~250℃ （可调） 热风情况 引风 加热器容量 3.5kw 送风机[功率（kw）, 风量（m³ /min）] [0.55,1.8] 压缩机[功率（kw）, 风量（L /min）] [0.58，36] 电力（kw） 4.5Kw 外形尺寸（mm）(L×W×H) 800×600×1300 安装重量（参考） 100Kg 动力电源 220V
4 | 色差仪 | 1 | 台 |  |  |  | 照明/受光系统 漫射照明/垂直接受（含镜面光） 传感器 硅光敏元件（6组） 显示范围 Y: 0.01～160.00% (反射率) 照明光源 脉冲氙灯 测量时间 1秒 最小测量间隔 3秒 电池性能 约800次 测量/照明区域 Φ8mm/Φ11mm 重复性 标准偏差ΔE*ab0.07以内，白板校正后，以10秒间隔测量白色校正板30次 器间差 ΔE*ab:0.6以内（测量BCRA系列12色板的平均值） 标准观察者 近似2°观察角，符合CIE1931标准视察者 光源*1 C、D65 显示*1 色度值，色差值，合格/警告/不合格模式 容差判断*1 色差容差（矩形和椭圆形容差） 色空间/色度值 XYZ，Yxy，L*a*b*，Hunter Lab，L*C*h，Munsell（仅用于C光源），CMC (l:c)，CIE1994，Lab99，LCh99，CIE2000，CIEWI-Tw（仅用于D65光源），WI ASTM E313（仅用于C光源），YI ASTM D1925（仅用于C光源），YI ASTM E313（仅用于C光源），用户参数（最高可设置6组） 语言 操作按键：英语 液晶显示屏幕：英语（默认） （显示：德语，法语，意大利语，西班牙语，日语）*1 内存 1000（测量探头和数据处理器存储不同的数据） 标准色 100 校正通道*1 20个（ch00：白板校正，ch01~ch19：用户校正） 显示 点阵式带背光的液晶显示器 端口 RS-232C（用于处理器/电脑） USB 2.0 (当使用USB转接口CR-A105 (2 m) ) * 波特率：4800、9600、19200(bps)；出厂时为9600bps 电源 4节碱性电池或镍氢电池，专用电源适配器 尺寸 约105（宽）× 218（高）× 63（长）mm 重量 约540g，含电池，不含RS-232C连接线 操作温湿度范围 0～40°C，相对湿度：85%以下，无凝露 存储温湿度范围 -20～40°C，相对湿度：85%以下，无凝露 其他 LCD背光开关功能，在开启状态时，测量完成后保留30秒 名称 数据处理器 型号 DP-400 显示范围 Y：0.01～160.00% (反射率) 测量时间*2 1秒 最小测量间隔*2 3秒 电池性能 约800次 光源 C，D65 显示 色度值，色差值，色差图，合格/警告/不合格模式 容差判断*2 色差容差（矩形和椭圆形容差）只用于显示功能 色空间/色度值 XYZ，Yxy，L*a*b*，Hunter Lab，L*C*h，Munsell（仅用于C光源），CMC (l:c)，CIE1994，Lab99，LCh99，CIE2000，CIEWI-Tw（仅用于D65光源），WI ASTM E313（仅用于C光源），YI ASTM D1925（仅用于C光源），YI ASTM E313（仅用于C光源），用户参数（最高可设置6组） 语言 操作按键：英语，液晶显示屏幕：英语（默认）显示：德语，法语，意大利语，西班牙语，日语； 内存 最多可存储2000个数据（100页） 仪器还能对所存储的数据（一个或所有的数据）进行删除和恢复的操作 标准色*2 与测量探头连接以后可以存储100个数据，亦可以通过输入的方式将数据存储在处理器里面 校正通道*2 与测量探头连接以后有20个 (ch00：白板校正通道，ch01~ch19：用户校正通道） 页面 100页 显示 点阵式带背光的液晶显示器，含对比调整 打印 热敏打印机（也能打印图表）每次测量完成以后可自动打印（也可不打印） 统计功能 最大值，最小值，平均值和标准偏差 自动测量*2 日期和时间显示：年，月，日，小时，分钟 计时器：3秒~99分；（一些测量模式要超过3秒） 端口 RS-232C波特率（bps）：19200（与电脑连接以后） USB 2.0 (当使用USB转接口CR-A105 (2 m) )与电脑连接后，测量探头的波特率就会自动设定到以上的数据 电源 4节碱性电池或镍氢电池，专用适配器 尺寸 100（宽）× 73（高）× 259（长）mm 重量 约600g（不含电池和卷纸) 操作温湿度范围 0～40°C，相对湿度：85%以下，无凝露 存储温湿度范围 -20～40°C，相对湿度：85%以下，无凝露 其他 用户校正功能（多点校正/手动校正），自动测量平均功能，印表机自动打印功能，可以输入测量数据的功能，打印色空间的功能，数据保护功能，背光指示开关功能，蜂鸣功能，色空间选择功能，遥控模式（存储数据输出），文字输入功能
5 | 超声波清洗器 | 1 | 台 |  |  |  | 主要性能特点 经典机械式控制，操作简单方便 清洗器主体材质均为304优质不锈钢 清洗器电路及器件升级并匹配，电功转换率高、无功损耗低 标配常规换能器功率50W/个、频率40KHz 外形尺寸:260*160*270mm 内槽尺寸:230*140*100mm 容量:3L 超声频率:40KHZ 超声功率:100W 工作时间可调:1-20min 其他配置:手控进排水、清洗网篮、220V/50Hz电源
6 | 抽真空泵 | 1 | 台 |  |  |  | 抽气速度(L/min) 20 极限压力/真空度 ≥0.08MPa 200mbar 电压 220Vac,50Hz 额定功率160w 正压力- 进气口(mm) φ6 出气口(mm) 内置消音棉 工作环境温度（℃）7-40 泵头 1 泵体温度（℃）≤55 尺寸(LxWxH)（mm）270*130*200 重量(kg) 6.6 膜片 进口橡胶 阀片 进口橡胶 噪音(dB) ＜60
7 | 涡旋振荡器 | 1 | 台 |  |  |  | 电压/电流V/A 100~240V/2.5A 频率HZ 50~60 电机类型 直流电机 振荡方式 圆周 转速范围rpm 0~3000 调速方式 旋钮 运行方式 点动（光感应）/连续 底座材质 锌合金 周转直径mm 4 输入功率W 60 电机功率W 15.7 环境温度℃ 5~40 环境湿度% 80 仪器尺寸mm 165*130*140