## 招标参数
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 参数
1 | 生化培养箱 | 3 | 台 | 1.独特内部风循环结构设计，风机微风循环，使工作室内温度分布均匀。 2.双层门结构，内门采用优质钢化玻璃便于观察样品，外门采用磁性胶条，启闭方便，密封性好。 3.★液晶显示30段程序控制，反复步移，阶梯运行。 4.智能化霜功能保证设备长期无霜运行。 5.传感器故障报警。 6.★使用温度范围：0-65℃ 7.温度分辨率：0.1℃ 8.温度波动度：高温：±0.5℃ 低温：±1℃ 9.温度分布精度：±1.5℃ 10.测试孔：内径43mm一个 11.受控外接电源：外置万能插座1个 内置防水插座1个 12.★内容积：250L 13.隔板承重：15kg 14.隔板层数：12层 15.★隔板间距：60mm 16.★配置：主机1台，隔板2件，隔板架4件
2 | 恒温干燥箱 | 1 | 台 | 1.立式双风道循环水平送风，干燥效率高，工作室内温度均匀。 2.数码管显示微电脑智能PID控温仪。 3.标配风机开关、高亮LED仪器运行指示灯、耐高温鼓风电机。 4.风循环方式：强制对流 5.★使用温度范围：RT+10-300℃ 6.★温度分辨率：0.1℃ 7.温度波动度：±1℃ 8.温度分布精度：±2.5% 9.额定功率：2kw 10.★排气口：内径35mm (顶部)（具有测试孔功能） 11.温度表示方式：测定温度显示：4位数码上排显示；设定温度显示：4位数码下排显示 12.定时器：0-9999分钟（带定时等待功能） 13.运行功能：定值运行、定时运行、自动停止 14.★安全装置：超温声光报警 15.★内容积：85L 16.隔板承重：15kg 17.隔板层数：8层 18.★隔板间距：40mm 19.★配置：主机1台、隔板2件、隔板架4件
3 | 超净工作台 | 2 | 台 | 1.垂直层流形及准闭合304不锈钢台面。 2.★双离心式风机，转速稳定，噪音小，轻触式风量控制系统，5段风速控制，风速0.2-0.6m/s可调，（初期：0.6m/s；终期：0.2m/s），单风机功率180W，共两个。 3.★LCD彩屏液晶控制器，具有杀菌定时功能、内置插座仪表可控开关功能、前窗状态显示功能、可设置三位互锁功能、累计工作计时功能、遥控器控制。附加功能须包含：高效过滤器更换提示、杀菌灯更换提示、底脚水平调节、照明杀菌一键启闭。 4.洁净度：100级 5.收集效率：0.3um粒子99.995%以上 6.菌落数：≤0.5个/皿（φ90mm培养皿） 7.噪声：≤62db 8.振动与半峰值：≤3um 9.照明度：≥500LX（作业中心） 10.作业面承重：50kg 11.作业门：钢化玻璃 12.★HEPA无隔板空气高效过滤器（mm）：1300*640*50一个。收集效率：0.3μm粒子99.995%以上 13.初效过滤器：712*360*5一个 14.荧光灯：24w*2 15.紫外灯：30w*1 16.额定功率：0.44 kw 17.内尺寸：（宽*深*高）：1320*690*550mm 18.外形尺寸（宽*深*高）：1460*763*1834mm 19.★万用插座允许最大功率：内置万用插座2个，单个插座0.8 kw
4 | 制冰机 | 1 | 台 | 1、一体式紧凑结构，整机外壳及后板采用304不锈钢材质，防腐防锈，安装占用空间小。 2、机身隔热层采用硬质聚氨酯整体发泡工艺，保温性能优异，冷量损耗低。 3、采用螺旋滚刀挤压式制冰工艺，产出细小雪花碎冰，冷却速度快、冰浴效果均匀。 4、全自动智能控制系统，精准完成制冰、储冰、待机全流程自动化调控，控温制冰精度高。 5、具备冰满、缺水、过冷保护及故障报警停机功能，异常时自动断电停机。 6、采用浮球式精准进水系统，进水可控、无残水滞留，节水节能。 7、设备核心参数：制冰量≥30kg/24h，储冰量≥10kg，外形尺寸330mm×500mm×630mm，允许±5mm工艺误差。 8、蒸发器、冰刀等核心制冰部件均为不锈钢材质，搭配双密封圈密封涉水结构，耐磨耐腐蚀、密封性极佳，杜绝长期使用漏水隐患。 9、高性能压缩机制冷系统，制冷效率高、能耗低、运行噪音小；搭配独立优化散热结构及专用散热风机，高温工况下持续稳定运行。 10、★电机采用底置式结构设计，整机运行同心度高、震动小，有效规避传统顶置电机易磨损、腐蚀、损坏等问题；标配复合超滤过滤系统，带排废、阻垢抑菌功能。 11、配备独立电源开关及运行状态指示灯，操作简洁直观。 12、★提供3年整机及核心部件质保服务，质保期内非人为故障免费维修、更换配件。
5 | 水浴锅 | 1 | 台 | 1.★内胆、上盖采用优质不锈钢拉伸工艺加工，表面经防腐工艺处理。 2.增加电动放水开关，一键式操作，放水方便。 3.★防干烧（缺水断电）功能，确保产品安全运行。 4.传热方式：自然水对流热传递 5.★使用温度范围：RT+5-100℃ 6.温度分辨率：0.1℃ 7.温度波动度：±0.5℃ 8.温度分布精度：±1.0℃ 9.额定功率：0.5kw 10.温度控制方式：PID 11.温度设定方式：轻触按键设定 12.温度表示方式：测定温度显示：3位数码上位显示 设定温度显示：3位数码下位显示 13.定时器：0-9999分钟（带定时等待功能） 14.传感器：NTC 15.★安全装置：超温报警 16.★内容积：6.1 L 17.隔板承重：5kg 18.隔板层数：1层
6 | 电热恒温水浴锅 | 1 | 台 | 1.★内胆、上盖采用优质不锈钢拉伸工艺加工，表面经防腐工艺处理。 2.增加电动放水开关，一键式打操作，放水方便。 3.★防干烧（缺水断电）功能，确保产品安全运行。 4.方式：自然水对流热传递 5.★使用温度范围：RT+5-100℃ 6.温度分辨率：0.1℃ 7.温度波动度：±0.5℃ 8.温度分布精度：±1.0℃ 9.加热器：不锈钢加热管 10.额定功率：1.0kw 11.控制器：温度控制方式：PID 12.温度设定方式：轻触按键设定 13.测定温度显示：3位数码上位显示 14.设定温度显示：3位数码下位显示 15.定时器：0-9999分钟（带定时等待功能） 16.传感器：NTC 17.★安全装置：超温报警 18.★内容积：14.6 L 19.隔板承重：5kg 20.隔板层数：1层
7 | 台式冷冻离心机 | 1 | 台 | 一、功能要求： 1.★7英寸液晶触摸屏（支持乳胶手套操作）+ 物理按键双模控制，界面简洁，参数实时全览。 2.★5个快捷程序组物理按键，可自定义命名，一键调用，提升日常操作效率。 3.三轴陀螺仪动态平衡监测，实时显示仪器运行姿态，确保离心过程稳定可控 4.★超大存储容量：999个程序组、9999条使用记录、9999条故障记录（精确至秒级时间戳），完整追溯设备全生命周期。 5.故障报警时声音+文字双提示，并同步显示解决方案，降低停机风险。 6.★10级升/降速可调，支持自由停车时间自定义，适配不同样品敏感度。（提供软件截图） 7.运行中转速、离心力、温度同屏动态曲线显示，变化关系清晰可见，便于工艺优化。 8.离心力自动换算，无需手动转换，减少操作误差。 9.计时模式可选：小时:分 / 分:秒，正计时/倒计时双模式，灵活适配实验需求。 10.★梯度离心专用程序组≥99组，每组程序段≥15段，满足复杂分离需求。（提供软件截图） 11.三级用户权限管理，密码锁定，防止误操作，实现专人专机专用。 12.22种主动保护功能（含超速、超温、过流、过压、过热等），全方位保障设备及样本安全。 13.门盖双锁扣设计，防止运行中意外打开，物理安全性升级。 14.★磁性转子自动识别系统，防止转子超速，确保运行匹配性。 15.通过欧盟CE安全认证（Certificate of compliance）。（提供盖章扫描件） 16.通过ICAS质量管理体系认证。（提供盖章扫描件） 17.★机身自带更换转子工具架设计。更换转子方便，防止工具遗失。 18.★机身自带操作视频二维码，方便用户随时查看。 19.★开机状态下，开盖或长时间闲置时压缩机智能停机，并设有预冷功能，节能同时延长压缩机寿命。 20.支持中英文语种选择。 二、主要技术参数指标： 1.★最高转速：≥16500rpm 2.★最大相对离心力:≥26145×g 3.最大容量：6×50ml； 4.温度精度:±1.0℃ 5.★温度设置范围：-20℃～40℃ 6.转速精度：±10r/min 7.噪音：≤60dB (A) 8.定时范围：1min～99H59min59S 9.功率：800W 10.外形尺寸：610*560*365(mm) 11.净重：76kg 12.转子识别：有 三、配置： 1.主机1台 2.6×50ml尖圆底通用角转子1个（最高转速12000rpm，最大相对离心力16227×g） 3.适配器6×15ml尖底1套（最高转速12000rpm，最大相对离心力16227×g） 四、★售后质保及服务要求：厂家整机质保三年,在当地省会城市设有办事处及售后服务点，24小时上门安装调试，培训服务。
8 | 高速冷冻台式离心机 | 1 | 台 | 一、功能要求： 1.★7英寸液晶触摸屏（支持乳胶手套操作）+ 物理按键双模控制，界面简洁，参数实时全览。 2.★5个快捷程序组物理按键，可自定义命名，一键调用，提升日常操作效率。 3.三轴陀螺仪动态平衡监测，实时显示仪器运行姿态，确保离心过程稳定可控 4.★超大存储容量：999个程序组、9999条使用记录、9999条故障记录（精确至秒级时间戳），完整追溯设备全生命周期。 5.故障报警时声音+文字双提示，并同步显示解决方案，降低停机风险。 6.★10级升/降速可调，支持自由停车时间自定义，适配不同样品敏感度。（提供软件截图） 7.运行中转速、离心力、温度同屏动态曲线显示，变化关系清晰可见，便于工艺优化。 8.离心力自动换算，无需手动转换，减少操作误差。 9.计时模式可选：小时:分 / 分:秒，正计时/倒计时双模式，灵活适配实验需求。 10.★梯度离心专用程序组≥99组，每组程序段≥15段，满足复杂分离需求。（提供软件截图） 11.三级用户权限管理，密码锁定，防止误操作，实现专人专机专用。 12.22种主动保护功能（含超速、超温、过流、过压、过热等），全方位保障设备及样本安全。 13.门盖双锁扣设计，防止运行中意外打开，物理安全性升级。 14.★磁性转子自动识别系统，防止转子超速，确保运行匹配性。 15.通过欧盟CE安全认证（Certificate of compliance）。（提供盖章扫描件） 16.通过ICAS质量管理体系认证。（提供盖章扫描件） 17.★机身自带更换转子工具架设计。更换转子方便，防止工具遗失。 18.★机身自带操作视频二维码，方便用户随时查看。 19.★开机状态下，开盖或长时间闲置时压缩机智能停机，并设有预冷功能，节能同时延长压缩机寿命。 20.支持中英文语种选择。 二、主要技术参数指标： 1.★最高转速：≥20000rpm 2.★最大相对离心力:≥32868×g 3.最大容量：4×100ml； 4.温度精度:±1.0℃ 5.★温度设置范围：-20℃～40℃ 6.转速精度：±10r/min 7.噪音：≤60dB (A) 8.定时范围：1min～99H59min59S 9.功率：1.2KW 10.外形尺寸：610x560x365(mm) 11.净重：76kg 12.转子识别：有 三、配置： 1.主机1台 2.24×1.5/2.0ml (D)角转子1个（最高转速18500rpm，最大相对离心力32868×g） 四、★售后质保及服务要求：厂家整机质保三年,在当地省会城市设有办事处及售后服务点，24小时上门安装调试，培训服务。
9 | PCR电泳槽 | 1 | 台 | 1.水平电泳系统，适配PCR产物、核酸片段分离实验。 2.标准配置含缓冲液槽、带导线槽盖，上样梳至少两种规格。 3.设备通用性强，可更换至少三种规格凝胶托盘拓展使用。 4.可配套专用制胶模具，无需胶带密封即可完成琼脂糖凝胶灌注，兼容全系配套上样梳。 5.槽体上盖带限位结构，开盖操作顺滑，可避免缓冲液洒漏，同时防止槽盖错位安装。 6.整机透明塑料材质，实验过程可直观观察溴酚蓝迁移状态。
10 | 蛋白电泳三件套 | 1 | 套 | 1. 整套设备为一体化蛋白电泳 + 湿转印成套系统，包含垂直电泳槽、转印槽、电泳电源三大核心组件，适配 Western Blot 实验。 2. 支持1～4块小型凝胶同时电泳。配备防漏灌胶密封结构（无需辅助工具），兼容手工制胶与预制胶，杜绝漏液。 3. 湿转模块，单次可转印 2 块小型凝胶，内置蓝色冷却冰盒快速散热。 4. 具有颜色标记的转印夹与电极，可快速区分凝胶正反面，电泳槽与转印槽缓冲液槽、槽盖组件互通兼容，一套槽体可切换电泳、转印两种实验模式。 5.配套基础电泳电源具备恒压/恒流双模式输出，具备运行暂停、断电续跑功能，4 组输出接口可同步多槽运行。 6.全套标配完整制胶、电泳、转印耗材配件：玻璃板、制胶架、灌胶架、胶条、电泳挡板、上样梳、切胶板、转印海绵、滤纸、冷却冰盒，到货即可直接开展实验。 7.转印模块既可独立作为完整转印设备使用，也可作为模块搭配电泳槽缓冲液槽与槽盖组合使用。适用于分子生物学、蛋白质免疫学常规蛋白分离与印迹实验。
11 | 电子天平 | 1 | 台 | 1.高精传感器，称重精准稳定； 2.★配置干电池，实现交直流两用； 3.LCD带背光液晶显示，五键操作，称重简便，显示直观； 4.前置水平泡，调整水平更简便； 5.具有称重、去皮、计数、单位转换等功能。 6.★量程（g）：3100 7.★可读性（g）：0.01 8.重复性误差（g）：0.02 9.线性误差（g）：0.03 10.响应时间：≤3秒 11.秤盘尺寸：Φ130mm 12.使用环境温度：5-25℃
12 | 分析电子天平 | 1 | 台 | 1.★5寸彩色触摸屏，显示清晰直观，人机对话界面，操作更简便； 2.★全自动时间触发内部校准，可选自动内校时间，支持一键校准； 3.新一代电磁力平衡式传感器，称重快速稳定； 4.特制精浇铸铝外壳，全面提升天平的防静电抗干扰能力； 5.三开门玻璃防风罩，超大操作空间，视觉通透，操作方便；新增密度、称重百分比功能。 6.★最大称量：220g 7.校准砝码:200g 8.校准方式:全自动时间触发校准、一键自动校准 9.★读数精度:0.0001g 10.最小称重:0.0004g 11.线性误差:±0.0003g 12.稳定时间:≤3秒 13.环境温度:5-35℃ 14.单位转换:g，oz，ct... 15.秤盘尺寸:Φ80mm 16.通讯：RS232（标配） 17.★防风罩尺寸：240x190x265mm 18.外形尺寸：340*215*350mm
13 | 高压灭菌锅 | 1 | 台 | 1.★灭菌腔容积：≥50L，主体材料：316L（022Cr17Ni12Mo2）不锈钢。设计温度：≥148℃，设计压力≥0.35Mpa，主体设计使用年限：≥20年。需提供：压力容器产品数据表（需包含容积、内壳材质、主体设计使用年限、设计压力、设计温度等信息）。 2.▲腔体尺寸（Φ×长）：≥Φ310×670mm；外形尺寸（长×宽×高）：≤620×550×1050mm。 3.▲配备测试接口：标准Rc1验证口，G1/2验证口。需提供验证口照片。 4.开关门方式：需采用手动平移式密封门方式。门板：拉伸门板，材料厚度≥2.5mm;密封门材质：316L（022Cr17Ni12Mo2）不锈钢。 5.安全连锁：压力安全联锁装置：门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有压力，门无法打开，门未关闭具备声音提醒。 6.★冷凝装置：内置蒸汽冷凝系统，灭菌结束后对内腔排出的水和蒸汽进行冷却处理，实现无蒸汽外排；配置冷凝水箱，前置在设备内部，便于操作。需提供前置冷凝水箱照片。 7.排汽模式：可设定排汽阀开启的温度和时间，排汽速度可调可控，避免液体灭菌时液体的溢出，设备置换或者脉动阶段内室温度低于100℃不外排气体。 8.▲控制方式：微电脑自动控制，预留485接口。界面显示：≥4.3寸彩色触屏控制，实时显示温度、报警信息、支持多语言切换。需提供程序控制页面照片。 9.延时启动功能：具有延时启动功能，可按设定时间自动运行，预约时间设定范围0～9999min。 10.报警显示：出现故障时，显示屏显示报警代码及报警信息，蜂鸣报警，可随时被消除。 11.可通过调整参数，实现琼脂熔解、琼脂熔解-保温功能；熔解温度可设定范围40～115℃；熔解时间可设定范围0～9999min；保温温度可设定范围45～115℃；保温时间可设定范围0～9999min。 12.双水位检测报警功能：灭菌器内水位未达到规定水位，低水位报警，达到规定高位水，具有蜂鸣声提示。 13.★管理权限：管理员、工艺员、操作员三级权限管理。需提供多级权限页面照片证明。 14.安全保护：超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源；防干烧保护装置：水位过低时，系统自动切断加热电源；超压自动泄放装置：超过安全阀开启压力，安全阀开启泄压;过流保护装置：设备电流过载时，过流保护开关动作，系统自动切断电源。 15.★程序设定：标准程序至少具有标准134、标准121、BD测试、真空测试；实验室专用程序至少包括固体程序、液体程序、固体废弃物、液体废弃物、培养基程序、溶解保温、玻璃器皿、织物等程序；自定义程序可存储不少于50个不同参数的程序。需提供预设程序页面照片证明。
14 | 两门冰箱 | 1 | 台 | 1.散热方式：两侧散热 2.运行噪音：≤40dB(A) 3.综合耗电量：≤0.6kw·h/24h 4.门款式：双门，产品尺寸：≥500mm*580mm*1250mm 5.总容积≥180L，冷藏体积≥85L，冷冻体积≥60L 6.能效等级：一级
15 | 冰箱 | 3 | 台 | 1.散热方式：两侧散热 2.运行噪音：≤40dB(A) 3.综合耗电量：≤1kw·h/24h 4.门款式：十字门，产品尺寸：≥720mm*580mm*1780mm 5.总容积≥440L，冷藏体积≥200L，冷冻体积≥150L 6.能效等级：一级
16 | 分光光度计 | 1 | 台 | 一、仪器特点和功能 1.仪器采用128*64位点阵式液晶显示器，可直接显示标准曲线和测试数据，显示清晰，读数准确，稳定可靠 2.可连续测试和存储200组数据，每屏可显示5组 3.★C模式（标准曲线法）下，能直接建立多点标准曲线，并可用所建标准曲线进行未知样浓度测试 4.可存储200条标准曲线，根据编号可随意调用 5.F模式（系数法）下，可输入曲线方程的系数后直接进行试样测量 6.测量和存储的数据具有断电保持功能 7.波长自动校准、自动设定、偏差自我修复 8.插座式钨灯设计，换灯免光学调试 9.配有标准的USB数据输出接口和并行打印输出接口，方便联机操作和打印数据 二、仪器指标 1.波长范围 190-1000nm 2.★光谱带宽 2nm 3.波长准确度 ±2nm 4.波长重复性 ≤0.5nm 5.★光度准确度 ±0.5%T 6.光度重复性 ≤0.3%T 7.★杂散光 ≤0.1%T 8.稳定性 ±0.002A/30min（500nm预热后） 9.光度范围 0-200%T、-0.3-3A、0-9999C 10.数据输出 USB接口 11.打印输出 并行口 12.光源 长寿命氘灯、钨灯。 13.电源 AC 85V~250V 14.★质保期为2年，仪器厂家在湖北有售后服务中心，2年内仪器出现任何故障，由原装仪器厂家提供免费上门维修服务. 15.配置：主机1套、1cm石英比色皿2只、1cm玻璃比色皿4只。
17 | pH计 | 1 | 台 | 1.支持手动温度补偿 2.pH级别：0.02级 3.测量参数：pH，mV 4.mV 范围：（-1800～1800）mV 5.mV 最小分辨率：1 mV 6.mV电子单元示值误差：±0.1%FS 7.pH 范围：0.00～14.00） 8.pH最小分辨率：0.01pH 9.pH电子单元示值误差 ：±0.01pH
18 | 药品柜 | 2 | 台 | 1、柜体：采用板厚8mm，耐强酸碱、耐化学药品、抗冲击的瓷白色PP板承制，具永久性； 2、柜体：整体抗强酸、化学药品，耐冲击，不腐蚀，不生锈，采用同色同质焊条焊接成型；柜体采用一体成型、无缝焊技术，极大的加强了柜体的结构性，有效的降低了柜体因热胀冷缩而引起的变形。 3、铰链/把手：采用耐强酸、强碱材质，拉门采用同质PP聚丙稀材料制作。塑胶射出一体成型，抗腐蚀性佳； 4、锁具：上下柜门均装配两个锁扣，实现四人管理，安全性能更好； 5、层板：采用瓷白色PP聚丙烯原料板制作，同质PP板材，四边做突起设计，立体无缝焊，防止液体溅漏，标配一块固定层板，三块可调节活动层板； 6、门：上下对开门，上柜门带有透明视窗，下柜门带有透气孔，便于通气； 7、柜门贴有醒目的“腐蚀性”警示标示，提醒周围人注意安全。